HFJS系列回路电阻测试仪故障分析及处理

回路电阻测试仪是测量高压断路器一定电压下触头之间的电阻值，用以判断路器主触头接触情况的检测仪器。又称高压开关回路电阻测试仪或接触电阻测试仪、高压开关回路电阻测试仪、高压开关接触电阻测量仪等等，英文名称：Loop Resistance Tester。回路电阻测试仪的技术标准主要是执行新《电力设备交接和预防性试验规程》，适合各种开关设备导电回路电阻的测量，其测试电流不得小于100A。 作为回路电阻测试仪生产厂家，江苏华方电气与广大网友分享HFJS1151D系列回路电阻测试仪可能遇到的相关问题、故障、注意事项，以方便网友、用户在实际操作中判断、研究、处理提供依据。

1.现象：回路电阻测试仪接入220V交流电源，风机无运转声，且按一下“测试开关"，电流表、微欧表无显示。
    原因：220V交流电源不通，保险管未装或熔断。
    排除方法：检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)
    2.现象：按一下“测试开关"，电流表显示无电流，微欧表最高位显示“1"。
    原因：100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
    排除方法：检查测试线、重接、重夹。合上开关。
    3.现象:测试电流正常，微欧值最高位显示"1"
    原因:电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000□□。电压信号线断线或未接通。
    排除方法:处理电压信号回路，夹对、夹好电压夹。超量程时：可用万用表测P1、P2电压值，电阻值=电压值/电流值。
    4.现象:输出电流数十倍，不到100A。
    原因:电源电压太低，电源线内阻大或接触不良，有直流输出时压降太大，达不到190V。C1、C2接线柱松动。被测回路及测试线夹接触不好。
    排除方法:使用合格电源，有用太长太细的电源线，处理被测回路，消除接触不良。扭C1、C2、P1、P2接线柱时用力要适当。(测试电流在于30A测试值可信)
    5.现象:测试电流正常，微欧值显示异常且不重复。 
    原因: 电压信号回路接触不良，时通时断。被测电阻本身接触不好，阻值变化。
    排除方法:保证接触良好可靠。检查并排除。
    6.现象: 测试电流正常，微欧表显示负值。
    原因:电压夹错位，正负接反。
    排除方法:纠正，应为：P1+、P2。
    7.现象:校验测试时，有时显示值波动大。
    原因:校验测试时测试线呈电感线圈状未散开。
    排除方法:拉开拉散测试线，减小其电感互感量。

“华方技术不是第一，华方技术追求第一”文章《HFJS系列回路电阻测试仪故障分析及处理 》是由：变频串联谐振，地网接地电阻测试仪，电力测试仪厂家，江苏华方电气技术有限公司撰稿，欢迎选购江苏华方电气技术有限公司，地网接地电阻测试仪，变频串联谐振产品