HFJS1711系列轻型干式试验变压器

使

用

说

明

书

江苏华方电气技术有限公司

特种轻型干式试验变压器使用说明

公司简介

本公司初创于一九九四年，经过多年发展改制至今。是生产各种高压试验变压器及电力测试仪器的专业公司，本公司技术力量雄厚，检测设备齐全，产品不断更新，各项技术指标均符合国家标准。

本公司经营宗旨是：“以产品质量为生命、靠技术创新求发展”竭诚为我国电气化事业的振兴多作贡献。热诚为各界用户服务，欢迎各界朋友对本公司产品提出咨询和对公司的工作提出宝贵意见。

本公司经过技术人员的技术攻关，开发了HFJB系列特种轻型干式试验变压器，该产品为真空环氧树脂浇铸，具有体积小、重量轻、造型美观及免维修是代替油浸式高压试验变压器的换代产品。

工作原理

该系列产品为低压工作电压220V/50Hz的工频电源，根据电磁感应原理，改变输入电压达到试验所需要的最高电压。

使用条件

1．环境温度：-5～40℃；2．相对湿度不超过85%（当空气温度为25℃时）

3．海拔不超过1000m；4．输入电源谐波含量不大于3%

面板示意图

1    2         3

4

5                                        12

6

7          8   9   10  11

1.时间继电器； 2.电流继电器； 3.接线端子； 4.报警器；

5.电流表；³8.千伏表；7.调压器；8.启动按钮；

9.断开按钮；10.报警开关；11.时间开关；12.闸刀。

变压器示意图

  - 高压输出端； 2.均压罩； 3.高压尼龙套管；

4.环氧浇涛绕组；5.接线端；³6.C型铁芯；7.底座；

交流试验接线及使用方法

- 将控制箱的输入端接上电源220V，输出端接入变压器的输入端，控制箱的接地端和变压器的高压尾端及接地端共同接地。

- 变压器的高压端接上被试品，高压连线应悬空，被试品为一端应接地。

- 接通电源前将时间继电器和电流继电器设定好试验所需时间及电流，同时，控制箱调压器须先调到零位，（如果调压器不在零位不能启动）电源接通后，合上闸刀，断开按钮亮，同时报警器报警，（如果不需要报警，按下报警开关即可）按下启动按钮，启动按钮灯亮，同时报警器停止工作，表示变压器已通电等待升压。

- 顺时针匀速旋转调压器手柄升压，当升到所需电压时，按下时间继电器开关，时间继电器开始工作，同时密切注意仪表及被试品情况，当达到设定时间时，报警器报警，表示试验时间已到。

- 试验完毕后，应在5秒钟内匀速将高压降至20KV以下，然后，按下断开按钮，并切断电源，除非试验允许，决不允许全电突然断电。

- 试验中如果试品短路或故障击穿，控制箱的电流继电器工作，断电后应立即将调压器回到零位。

- 交流试验接线图：

直流试验接线及使用方法：

- 将控制箱的输入端接上电源220V，输出端接入变压器的输入端，控制箱的接地端和变压器的高压尾端及接地端共同接地。

- 将高压硅堆接上变压器的高压输出端上，高压数字微安表接到高压硅堆上桩头上，高压滤波电容高压头也接到高压硅堆上桩头上。（如果做电缆泄漏试验，高压滤波电容可以不接），高压数字微安表输出线接到被试品上，（数字微安表输出应悬空），被试品的另一端和滤波电容的接地端及放电棒接地端都接地。

- 接通电源前控制箱调压器须先调到零位，（如果调压器不在零位不能启动）电源接通后，绿色指示灯亮，按下启动按钮，红色指示灯亮表示变压器已通电等待升压。

- 顺时针匀速旋转调压器手柄升压，并密切注意仪表和高压数字微安表及被试品情况。

- 试验完毕后，应在5秒钟内匀速将高压降至20KV以下，然后，按下断开按钮，并切断电源，除非试验允许，决不允许全电突然断电。。

- 切断电源，用放电棒的高压头碰到高压滤波电容的高压头上或高压硅堆的上桩头上进行放电，放电时会发出“吱吱”的响声，放电结束后再用放电棒的接地端碰到高压滤波电容的高压头上放电以确保人身安全。

直流试验接线图：

●

注意事项

- 试验人员应做好责任分工，设定好试验现场的安全距离，仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况，并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。

- 被试品主要部位应清除干净，保持绝对干燥，以免损环被试品和带来试验数值的误差。

- 对大型设备的试验，一般都应先进行试验变压器的空升试验，即不接试品时升压至试验电压，以便校对好仪表的指示精度。

- 需要精度高的数据时，应外接高压测量仪已确保精度。

- 直流试验时，升压速度不能过快，因滤波电容或被试品要进行充电，充电时，泄漏电流较大，防止冲坏数字微安表。

- 直流试验结束后，必需进行放电，确保人身安全。

- 试验过程中，如发现下列不正常情况：（1）电压、电流表指示针摆动很大；（2）被试品发出不正常响声；（3）发现绝缘有烧焦或冒烟现象，应立即降压，切断电源，停止试验并查明原因。

控制箱原理图：

￠                                          ￠

￠                                          ￠

RD1-2熔断器  TA 断开按钮  QA 启动按钮  K 行程开关

Jc交流接触器  LJ 电流继电器   HD 高压指示灯

LD 电源指示灯  TY 调压器   A 电流表   KV 千伏表

感谢您选用本公司生产的系列干式高压试验变压器，您如果在使用时可需改进的地方望来涵告之。以便更好地改进，更好地为您服务，欢迎您光临指导，谢谢！